Załącznik nr 1b do Formularza oferty

.......................................................

pieczęć wykonawcy

ZP.272.2.15.2018

„Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II -  Zakup USG do badań ginekologicznych, urządzeń współpracujących i oprzyrządowania oraz fotela ginekologicznego.

| Lp. | Minimalne parametry wymagany przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| A. | USG do badań ginekologicznych oraz urządzenia współpracujące i oprzyrządowanie (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 r. |  |
|  | Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż w 2018 r. |  |
|  | Monitor kolorowy LCD lub LED na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia i wysokości niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23". Wielkość wyświetlanego obrazu ponad 50% wielkości monitora |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania |  |
|  | Regulacja wysokości konsoli powyżej 15 cm. |  |
|  | Regulacja obrotu konsoli powyżej 25o |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania powyżej 330000 |  |
|  | Dynamika systemu >260 dB |  |
|  | Głębokości obrazowania do 36 cm |  |
|  | Zasięg częstotliwości pracy aparatu 1-18 MHz |  |
|  | Min. 4 niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę |  |
|  | Min. 3 równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych |  |
|  | Waga aparatu max 90 kg |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) ponad 1000 Hz - Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania ponad 4000 obrazów - M-mode - Kolor M-mode - Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF ponad 3,5m/s - Power Doppler - Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów - Doppler PWD o regulacji szerokości bramki 0,7-15 mm - Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD ponad 7 m/s przy zerowym koncie korekcji - Tryb doppler tkankowy - Duplex (2D/PWD) - Triplex (2D/PWD/CD) - Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania ponad 40 obr/s |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o ponad 8 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera +/- 20o |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół |  |
|  | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego x8 |  |
|  | Głowica endowaginalna (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz |  |
| 2. | Kąt obrazowania głowicy min. 180o |  |
| 3. | Ilość elementów – min. 192 |  |
|  | Głowica konweksowa (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz |  |
| 2. | Kąt obrazowania głowicy min. 110o |  |
| 3. | Ilość elementów min. 192 |  |
|  | Głowica liniowa (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-12 MHz |  |
| 2. | Pole widzenia max 40 mm |  |
| 3. | Ilość elementów min.192 |  |
|  | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych - położniczych - echo płodu - ginekologicznych |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum |  |
|  | Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL, HL |  |
|  | Pomiar IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika |  |
|  | Pomiary Z- SCORE |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 4 płodów |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej pomiarów biometrycznych wyświetlanych bezpośrednio na ekranie aparatu w trakcie badania |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł podtrzymujący napięcie, pozwalający na prace systemu po zaniku napięcia przez ponad 20 minut (możliwość wykonania badania z użyciem dostępnych trybów pracy), oraz pozwalający na odłączenie aparatu od prądu bez zamykania systemu w celu przemieszczenia do łóżka pacjenta. |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności |  |
|  | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych: B - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Regulacja funkcji wygładzania obrazu - Zakres dynamiki obrazu PW-Mode - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru |  |
|  | Pozostałe |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zmianę kąta insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową endovaginalną do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 4-9 MHz - kąt obrazowania ponad 179o - max. głębokość obrazowania min. 16 cm |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową convex do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 2-8 MHz - kąt obrazowania ponad 90o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej, pracująca w zakresie co najmniej 4-13 MHZ. Posiadającą ponad 1000 elementów. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną. Pracująca w zakresie 4 – 12 MHz. Posiadającą min. 96 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 90o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań przzciemiączkowych Pracująca w zakresie 4 – 10 MHz. Posiadającą min. 128 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 130o |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje umożliwiającą obrazowanie przy użyciu środka kontrastującego |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru IT |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler Fali Ciągłej |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie procedury biopsyjnej do prowadzenia igły w obrazowaniu 4D |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie 4D o foto realistycznej barwie z możliwością podświetlania z wielu kierunków światłem |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowaną nagrywarkę płyt DVD oraz pamięci typu Usb nagrywającą badania w trybie ONLINE sterowaną 1 przyciskiem z aparatu |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych |  |
|  | Gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI oraz VGA |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50 Hz |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. |  |
|  | Gwarancja producenta obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesięcy |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski |  |
| B. | FOTEL GINEKOLOGICZNY (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| - . | sterowanie: pedały nożne wbudowane w podstawę fotela oraz ręczny panel sterujący |  |
|  | stół wyposażony w cztery programy pozycji zabiegowych (możliwość zapamiętania ustawień zabiegowych fotela) |  |
|  | fotel wyposażony w podpórki stóp umożliwiające zajęcie pozycji do badania przez pacjentkę bezpośrednio po zajęciu miejsca na fotelu |  |
|  | zakres ruchu podpórek pod stopy od pozycji siedzącej do pozycji badania ginekologicznego |  |
| - 5. | regulacja podpórek pod stopy umożliwia dopasowanie do pacjentek o różnej wysokości i wadze |  |
|  | elementy konstrukcyjne fotela obudowane szczelną, łatwą w utrzymaniu czystości wysokiej jakości obudową z ABS, odporną na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV |  |
| - . | powierzchnia robocza min 600 x 130 x 170 mm |  |
| - 8. | Ustawienia elektromechaniczne fotela: regulacja wysokości elektromechaniczna w zakresie 650-950mm; regulacja segmentu głowy elektromechaniczna -20/+50o; regulacja segmentu pleców elektromechaniczna 0/+75o; regulacja pozycji Trendelenburga elektromechaniczna 0-20o; regulacja segmentu nożnego elektromechaniczna ( wysuwanie z pod siedziska do pozycji horyzontalnej) regulacja elektromechaniczna ustawienia podpórek typu Goepela lub podpórek pod stopy; możliwość programowania (programnator) oraz realizacji zapamiętanych pozycji fotela; |  |
| - 9. | Wyposażenie fotela: - wysuwana miska szt 1; - podpórki podudzia typu Goepel lub zamiennie podpórki stóp 1 para; - wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem głowy szt 1; - dwa gniazda zasilania sieciowego umiejscowione za fotelem w spodniej części podstawy; - koła średnica min 75 min z centralnym hamulcem; - dwa systemy regulacji kablowy pilot ręczny i sterowanie nożne wbudowane w podstawę; - akumulator z możliwością ładowania; - nośność max 180kg - waga fotela max 120kg |  |
| - 1 | Gwarancja producenta obejmująca cały system min. 36 miesięcy |  |
| - . | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski |  |

......................................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedst. wykonawcy/ów)