Załącznik nr 1a do Formularza oferty

.......................................................

pieczęć wykonawcy

ZP.272.2.15.2018

„Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”

Część I - Zakup sprzętu medycznego: gastrofiberoskop i kolonofiberoskop wraz z torem wizyjnym i urządzeniami współpracującymi, akcesoria endoskopowe, diatermia, bronchofiberoskop, rektoskop z torem wizyjnym, pozostałe urządzenia współpracujące.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Minimalne parametry wymagany przez Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| A. | GASTROFIBEROSKOP I KOLONOFIBEROSKOP WRAZ Z TOREM WIZYJNYM I URZĄDZENIAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1. | Procesor obrazu HDTV1080P |  |
| 1. | Standard obrazowania min. 1080 |  |
| 2. | Wyjścia / wejścia sygnału min: DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite |  |
| 3. | Wejścia sygnału HD-SDI |  |
| 4. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. |  |
| 5. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  |
| 6. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. |  |
| 7. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączyć USB Stick |  |
| 8. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF |  |
| 9. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |
| 10. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu |  |
| 11. | Funkcja ZOOM min x1,2 |  |
| 12 | Kompatybilny z endoskopami będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopowej, tj. model GIF-H170, CF-H 170L |  |
| 2. | Źródło światła |  |
| 1. | Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. |  |
| 2. | Lampa Ksenon 300W |  |
| 3. | Zapasowa żarówka o mocy min 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej. |  |
| 4. | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 7 stopni od pozycji 0 |  |
| 5. | Pompa insuflacyjna min 2 poziomy (0-1 ) |  |
| 3. | Wózek endoskopowy |  |
| 1. | Wieszak na dwa endoskopy |  |
| 2. | Wysięgnik z łamanym ramieniem z możliwością ustawienia monitora poza obrysem wózka z regulacją góra, dół, lewo, prawo |  |
| 3. | Belka zasilająca z możliwością podłączenia min 10 elementów |  |
| 4. | Listwa do powieszenia butli ssaka |  |
| 5. | Boczny pojemnik uniwersalny |  |
| 6. | Uchwyt na butlę CO2 wieszany na listwie bocznej |  |
| 4. | Monitor medyczny HDTV |  |
| 1. | Zasilanie 230V bezpośrednio z sieci, bez zasilacza |  |
| 2. | Przekątna ekranu – min. 26” |  |
| 3. | Obsługiwane wejścia min: SDI, DVI, S-VIDEO, COMPOSITE |  |
| 4. | Użytkowy kąt obserwacji – min. 178° |  |
| 5. | Głębia kolorów: min 10 bit. |  |
| 6. | Funkcja PIP, POP, Klonowanie obrazu |  |
| 7. | Odporność na kontakt z płynami klasy - IPX1 |  |
| 5. | Wideokolonoskop |  |
| 1. | Średnica sondy endoskopowej – max 13,0 mm |  |
| 2. | Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 13,2 mm |  |
| 3. | Kanał roboczy – min. 3,6 mm |  |
| 4. | Głębia ostrości min 2- 100 mm |  |
| 5. | Minimalne zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |
| 6. | Pole widzenia – min 160o |  |
| 7. | Kanał irygacyjny Water Jet |  |
| 8. | Min 4 przyciski na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora |  |
| 9. | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających, zabezpieczających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta |  |
| 10. | Długość sondy roboczej min 1600 mm |  |
| 11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu podczas badania |  |
| 12. | Min 2 soczewki światłowodu |  |
| 13. | Aparat objęty 36 miesięczną gwarancją obejmującą wszelkie naprawy w tym: mechaniczne, zalanie, przetwornik obrazu |  |
| 6. | Widoegastroskop |  |
| 1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |
| 3. | Grubość sondy endoskopowej – max 9,2 mm |  |
| 4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – max 9,2 mm |  |
| 5. | Kanał roboczy – 2,8 mm |  |
| 6. | Głębia ostrości min od 2-100 mm |  |
| 7. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o |  |
| 8. | Pole widzenia – min 140o |  |
| 9. | Długość sondy roboczej – 1030 - 1080mm |  |
| 10. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |
| 11. | Min 4 przyciski na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora |  |
| 12. | Aparat objęty 36 miesięczną gwarancją obejmującą wszelkie naprawy w tym: mechaniczne, zalanie, przetwornik obrazu |  |
| 7. | Tester szczelności |  |
| 1. | Proces odbywa się poprzez zanurzenie aparatu w wodzie i ciągłe podawanie powietrza poprzez pompę zasilaną elektrycznie 230V |  |
| 8. | Ssak endoskopowy |  |
| 1 | Butla uniwersalna do wkładów min.2 litry, |  |
| 2 | Wkład jednorazowy – min 30 sztuk |  |
| 3 | Nominalna moc ssania – min 93 kPa |  |
| 4 | Maksymalny przepływ powietrza – min 50l/min |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przelaniem |  |
| 6 | Dren do endoskopu min 50 szt. |  |
| 9. | Pompa Water Jet |  |
| 1 | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor |  |
| 2 | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy |  |
| 3 | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego oraz przycisku oferowanych endoskopów |  |
| 4 | Regulacja mocy przepływu |  |
| 5 | Autoklawowalny pojemnik na wodę min 2 l |  |
| 6 | Dren do pompy płuczącej do podłączenia do kanału spłukiwania Water Jet. Ilość sztuk - 50 |  |
| 10. | Pompa systemu CO2 |  |
| 1 | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: krótki, długi bez ograniczeń. |  |
| 2 | Wyposażenie w przewody zasilające, podłączenia z butlą, |  |
| 3 | Butelka współpracująca z oferowanym torem wizyjnym |  |
| 4 | Zawór endoskopowy – 2 szt |  |
| B. | AKCESORIA ENDOSKOPOWE (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Okrągłe z Okienkiem, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 5 szt. |  |
| 2 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe OBROTOWE - z funkcją rotacji (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Okrągłe z Okienkiem, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 2 szt. |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Okrągłe z Okienkiem, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 3 szt |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 1 szt |  |
| 5 | Szczypce biopsyjne gastroskopowe OBROTOWE - z funkcją rotacji (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 1 szt. |  |
| 6 | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe (wielorazowego użytku), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i z Igłą, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm– 1 szt. |  |
| 7 | Osłonka teflonowa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm- 3 szt. |  |
| 8 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-13U z plecionego drutu (0,43 mm), kształt Mały Owal o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm- 1 szt, |  |
| 9 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-12U z plecionego drutu (0,47 mm), kształt Mały Owal o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm- 1 szt, |  |
| 10 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-11U z plecionego drutu (0,43 mm), kształt standardowy Duży Owal o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm- 2szt, |  |
| 11 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa SD-9U z plecionego drutu (0,47 mm), kształt standardowy Duży Owal o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm- 3szt, |  |
| 12 | Rękojeść do pętli elektrochirurgicznych, noża igłowego oraz szczypczyków do gorącej biopsji (wielorazowego użytku) - 3 szt. |  |
| 13 | KLIPSOWNICA WIELORAZOWA JEDNOELEMENTOWA Narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; autoklawowalna, opakowanie - 1 sztuka |  |
| 14 | Klipsy jednorazowe do klipsownicypowyżej, długie, kąt rozwarcia 135 stopni, długość ramion klipsa 9 mm, 40 sz. w opakowaniu |  |
| 15 | Koszyk duży (35 x 40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła górnego odcinka przewodu pokarmowego (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 koszyk o wymiarach 35 x 40 mm – 3 ZESTAWY |  |
| 16 | Koszyk duży (35 x 40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 1 koszyk o wymiarach 35 x 40 mm– 3 ZESTAWY |  |
| 17 | Rękojeść do szczypczyków chwytających (wielorazowego użytku) - 3 szt. |  |
| 18 | Szczypce chwytające gastroskopowe do resekcji śluzówkowej oraz do usuwania ciał obcych, ramiona typu Ząb Szczura i Szczęki Aligatora, rozpiętość ramion 19,5 mm (wielorazowego użytku) długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm- 1 szt, |  |
| 19 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku; dł. ostrza 5mm, średnica 25G, dł. robocza 230cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie-10sztuk |  |
| 20 | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulką (wielorazowego użytku), długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 mm – 5 szt. |  |
| 21 | Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, bronchoskopów (wielorazowego użytku) – 5 szt |  |
| 22 | Ustnik wielorazowy dla dorosłych, do wszystkich endoskopów o max średnicy zewnętrznej sondy 15 mm - 10szt |  |
| 23 | jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawierającylatexu; - 2szt |  |
| C. | DIATERMIA DEDYKOWANA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | Ekran dotykowy, kolorowy |  |
| 2 | Interfejs w języku polskim |  |
| 3 | Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim. |  |
| 4 | Możliwość zapisywania ustawień. |  |
| 5 | Możliwość tworzenia pakietów ustawień odpowiadające kolejnym etapom danego zabiegu. |  |
| 6 | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym. |  |
| 7 | Włącznik nożny bezprzewodowy z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień. |  |
| 8 | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W. |  |
| 9 | Koagulacja monopolarna do 120 W. |  |
| 10 | Koagulacja bipolarna do 120 W. |  |
| 11 | Dwa tryby przerywanego cięcia monopolarnego. |  |
| 12 | Sygnał dźwiękowy o różnych częstotliwościach podczas cięcia oraz koagulacji. |  |
| 13 | Monitor styku płytki pacjenta. |  |
| 14 | Wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody oraz schowkiem na butlę z argonem. |  |
| 15 | Przystawka do współpracy z argonem. |  |
| 16 | Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju sondy. |  |
| 17 | Tryb koagulacji argonowej z płynną, automatyczną regulacją mocy w zależności od odległości między sondą a tkanką. |  |
| 18 | Koagulacja argonowa do 120 W. |  |
| D. | BRONCHOFIBEROSKOP (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | Kąt widzenia min. 900 |  |
| 2 | Głębia ostrości 3-50 mm |  |
| 3 | Kierunek widzenia |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna końcówki max 5,1 mm |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna sondy max 5,2 mm |  |
| 6 | Zakres zginania końcówki min. góra 1800 / dół 1300 |  |
| 7 | Długość robocza min. 600 mm |  |
| 8 | Długość całkowita min. 855 mm |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego max 2,6 mm |  |
| 10 | Szczoteczki do czyszczenia, zawór EtO, zawór biopsyjny, adapter światłowodu |  |
| 11 | Ledowe przenośne źródło światła, czas pracy ok 100 tys. godzin, temperatura barwowa 5500 º K . |  |
| 12 | Baterie 8 szt. wraz z ładowarką |  |
| ## 13 | Szczypce chwytające bronchoskopowe do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych, ramiona typu Ząb Szczura, rozpiętość ramion 3,5 mm (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm |  |
| ## 14 | Szczypce chwytające bronchoskopowe do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych, ramiona typu litery "V" chowane do osłonki (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm |  |
| ## 15 | Koszyk mały (32 x 40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła górnego odcinka przewodu pokarmowego (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; koszyk o wymiarach 32 x 40 mm - zestaw |  |
| ## 16 | Rękojeść do szczypczyków chwytających (wielorazowego użytku) - 1 szt. |  |
| ## 17 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu |  |
| ## 18 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 3,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu |  |
| ## 19 | Jednorazowa siatka do usuwania ciał obcych, krwi i śluzu; do stosowania podczas zabiegów w drzewie oskrzelowym; wykonana z: polietylenu o wysokiej gęstości (osłona), (ABS) uchwyt, stal nierdzewna (pętla), poliuretan (folia). Folia bez perforacji; długość narzędzia 160cm, średnica pętli 15mm; średnica osłony 1,8mm; produkt sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów; Opakowanie - 5 szt. |  |
| E. | REKTOSKOP Z TOREM WIZYJNYM (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | Źródło zimnego światła, dwutorowe z kamerą |  |
| 2 | Światłowód + główka rektoskopowa |  |
| 3 | Monitor min 19” |  |
| 4 | Wózek do zestawu |  |
| 5 | Łącznik kątowy |  |
| 6 | Szczypce biopsyjne |  |
| 7 | Tubusy anoskopowe 850x20 mm – 25 sztuk |  |
| F. | POZOSTAŁE URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE |  |
| 1. | Szafa do przechowywania endoskopów w warunkach czystości mikrobiologicznej (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | Automatyczna suszenie i przechowywanie |  |
| 2 | Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu |  |
| 3 | Wymiary: Szerokość: 1100 mm, głębokość 470mm, wysokość regulowana: 2130 – 2180mm |  |
| 4 | Waga: max. 280 kg |  |
| 5 | Głębokość komory suszenia: 350 mm |  |
| 6 | Liczba miejsc na endoskopy: 8 |  |
| 7 | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania czasu suszenia |  |
| 9 | Możliwość suszenia przez 120 minut |  |
| 10 | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania |  |
| 11 | Możliwość przechowywania endoskopów w czystości mikrobiologiczne do 168 godzin potwierdzona badaniami mikrobiologicznymi |  |
| 12 | Ochrona dostępu do szafy w standardzie IP42 |  |
| 13 | Zasilanie 230 V |  |
| 14 | Podłączenie do sieci jednofazowej |  |
| 15 | Maksymalny pobór prądu 1,1 A |  |
| 16 | Maksymalny pobór mocy 250 W |  |
| 17 | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej |  |
| 18 | Podłączenie gazów – gwint zewnętrzny ½” lub szybkozłącze |  |
| 19 | Klasa filtra HEPA H13 |  |
| 20 | Przeszklone drzwi |  |
| 21 | Oświetlenie wewnętrzne komory |  |
| 22 | Podświetlenie stanowiska endoskopu kolorem odpowiadającym aktualnemu statusowi przechowywania, min. 4 kolory . |  |
| 23 | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi |  |
| 24 | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD |  |
| 25 | Dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje. |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę na 4 lub 8 endoskopów |  |
| 27 | W zestawie adaptery do podłączenia oferowanych endoskopów i endoskopów będących na wyposażeniu pracowni endoskopowej (GIF-H170, CF-H 170L) |  |
| 28 | W zestawie koszyczki do przechowywania zaworków endoskopowych |  |
| 29 | Instalacja po przygotowaniu przyłączy mediów (prąd, powietrze medyczne.) przez Szpital według wytycznych Wykonawcy |  |
| 2. | Myjnia dezynfektor na jeden endoskop (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji bronchoskopów – zgodny z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz normami. |  |
| 2 | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu |  |
| 3 | Wyświetlacz trzycyfrowy informujący o stanie myjni. |  |
| 4 | Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni, umożliwiającym ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. |  |
| 5 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów |  |
| 6 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych |  |
| 7 | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. |  |
| 8 | Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z następujących etapów: |  |
| 9 | Test Szczelności trwający przez cały proces. |  |
| 9a | Czyszczenie wstępne: - czas kontaktu: 2 min , ilość wody: 5,3l , temperatura: bez podgrzewania |  |
| 9b | Czyszczenie z detergentem: - czas kontaktu: 5 min , ilość wody: 5l , temperatura: 40°, pobór płynu: 35 ml |  |
| 9c | Dezynfekcja: - czas kontaktu: 5 min , ilość wody: 5l , temperatura: 35°, pobór płynu: dezynfektant 70 ml, aktywator: 70 ml |  |
| 9d | Płukanie: - czas kontaktu: 1 min , ilość wody: 4,5l , temperatura: bez podgrzewania |  |
| 9e | Płukanie końcowe: -czas kontaktu: 3 min , ilość wody: 4,7l |  |
| 9f | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV |  |
| 10 | Zasilanie prądem trójfazowym |  |
| 11 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej |  |
| 12 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej |  |
| 13 | Współpraca z systemem raportującym opartym o sczytywane chipy RFiD umieszczone na endoskopie |  |
| 14 | Dezynfekcja w procesie kwasu nad octowego |  |
| 3. | System dokumentujący proces mycia i dezynfekcji w oparciu o czytniki kodów RFiD - 1 szt. (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | System monitorująco-raportujący, zawierający wydruk z informacją dotyczącą przeprowadzonego i zakończonego cyklu mycia i dezynfekcji z informacjami o numerze endoskopu oraz identyfikacji personelu i myjni |  |
| 4. | Myjka ultradźwiękowa (Model, typ, rok produkcji 2018) |  |
| 1 | Myjka wibracyjna (ultradźwiękowa) do (narzędzi endoskopowych) do wstępnego przygotowania narzędzi do sterylizacji. |  |
| 2 | Pojemność zbiornika min 7,5 l |  |
| 3 | Automatyczna zmienna częstotliwość ultradźwięków |  |
| 4 | Możliwość ustawienia walca o średnicy min. 20 cm w kuwecie przeznaczonej do mycia narzędzi |  |
| 5 | Regulowany czas pracy 0 – 30 min. |  |
| 6 | Zawór spustowy wody |  |
| 7 | Zgodność z dyrektywą MDD |  |

......................................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedst. wykonawcy/ów)